## BASIC CLASSIC

### Návod k použití

1.		Úvod

Jsme velmi potěšeni, že jste se rozhodli zakoupit pískovač Basic classic – výrobek firmy Renfert. Řada pískovačů Basic je používána v zubních laboratořích pro odstranění zbytků zatmelovacích hmot a oxidů z odlitků a pro očistění povrchu konstrukcí zubních náhrad. Před uvedením přístroje do chodu si prosím pozorně přečtěte tento návod.

2.		Upozornění na možná nebezpečí

- Neužívejte pískovač bez vhodného extractoru nebo osobního bezpečnostního zařízení ( vybavení ), mohlo by to vést k újmě na zdraví. Typ extracoru musí být kompatibilní s částicemi, které vznikají při pískování. Vždy sledujte kontrolní zařízení.

- Při výměně světla, vždy odpojte pískovač ze sítě.

- Když měníte lampu neohýbejte ji a nevystavujte ji tlaku. Při manipulaci se světlem používejte rukavice nebo hadr,  jako ochranné pomůcky pro případ rozbití světla na střepy.

- Poškozené kabely okamžitě vyměňte.

- Nevhodné  zacházení může vést k poranění očí a kůže. Nikdy nepískujte v přímém kontaktu s očima nebo v kontaktu s nechráněnou kůží. Nikdy nepískujte s otevřeným ochranným krytem!

- Před pískováním zkontrolujte zda víčko od zásobníků opravdu těsní a je dotaženo. Víčko, které není dotaženo, může vylítnout. Takto vymrštěné víčko a uvolněný písek mohou způsobit zranění.

- Odpojte pískovač od přívodu stlačeného vzduchu ( kompresoru ) a ze zdroje elektrického proudu během servisu.

- Nikdy nečistěte pískovací komoru a zásobníky písku mycími přípravky! Okamžitá změna v plastické hmotě, která může proběhnout v důsledku působení rozpouštědla může způsobit explozi.

- Neužívejte nožní spínač v případě, když je připojována hadice pro přívod stlačeného vzduchu.Uvolněná hadice by se mohla omotat kolem Vás a způsobit zranění.

- Zkontrolujte a porovnejte údaje na typovém štítku s údaji místní elektrické sítě.

2.1	Vyloučení zodpovědnosti

Firma Renfert odmítá nároky na záruku a na náhradu škody v případě, když:

- je výrobek užíván k jinému účelu než je uvedeno v návodu na použití

- je výrobek z jakéhokoliv důvodu pozměněn jinak, než-li je popsáno v návodu k použití

- je oprava výrobku prováděna na neautorizovaných místech,  nebo pokud nejsou při opravě použity originální náhradní díly Renfert

- je výrobek i přes zjištěné závady dále používán

- je výrobek vystaven mechanickým nárazů

3.		Počáteční a následující manipulace

3.1

1) Zapojte nožní spínač / pískovací jednotka ( červený ) ( obr. č. 1 )

2) Zapojte nožní spínač / přívod vzduchu ( P ) ( obr. č. 2 )

3) Neprolamujte hadici ( obr. č. 3 )

4) zapojte extractor ( výpustní ) hadice / extractor ( výpustní) trubku ( obr. č. 4 )

POZOR! 	Pískovací jednotka nesmí být ještě zapojena

do elektrické sítě !!!

3.2

1) Světlo umístěte horizontálně ( obr. č. 5 )

2) Odstraňte ochrannou fólii z krytu světla ( obr. č. 6 )

3) Umístěte kryt světla ( obr. č. 7 )

4) Zašroubujte matici ( obr. č. 8 )

3.3.

1) Zapojte síťový kabel / pískovací jednotka a síťový kabel / zásuvka ( obr. č. 9 + 10 )

2) Zapněte přístroj ( obr. č. 11 )

3.4.

Nastavení provozního tlaku

1) Vyberte zásobník písku    →   jen u dvou komorové verze pískovače ( obr. č. 12 )

2) Použijte nožní spínač ( obr. č. 13 )    +   nastavte tlak    →    od 1 - 6bar ( obr. č. 14 )

3.5.

1) Odšroubujte víčko zásobníku ( obr. č. 15 )

2) Nasypte písek do zásobníku po značku ( obr. č. 16 + 17 )

3) Zavřete víčko ( obr. č. 18 )

UPOZORNĚNÍ!	Vždy používejte jen čistý a suchý pískovací materiál

se správnou velikostí zrn !!!

Váš pískovač je nyní připraven k pískování.

POZOR! 	Nikdy neužívejte nožní spínač při doplňování písku. Před uzavřením zásobníku vždy odstraňte zbytek písku ze závitu víčka a ze závitu zásobníku !!!

4.		Hledání a odstranění závady

Basic classic je výrobkem firmy Renfert. V případě, že pískovač začne špatně fungovat, pokračujte při vyhledávání chyb podle následujících kroků.

| Chyba | Příčina | Náprava |
| --- | --- | --- |
| Neproudí vzduch, netryská písek | *pískovací tryska je ucpaná v násadci *spojovací kabel nožního spínače je zauzlený | *vyčistěte trysku a profoukněte pískovací kabel bez trysky s využitím nožního spínače *zkontrolujte a správně zapojte kabel |
| Proudí vzduch, ale netryská písek | *dávkovací tryska v zásobníku písku je ucpaná *filtry v rozprašovací komoře jsou ucpané *pískovací materiál je znečistěný nebo vlhký | *odšroubujte víčko zásobníku, ucpěte vzestupný průduch izolační páskou nebo něčím jiným, uzavřete znovu zásobník, trysku v pískovací komoře uzavřete prstem a sešlápněte na několik okamžiků nožní spínač otevřete znovu zásobník a odstraňte pásku z vzestupné trubice, znovu uzavřete zásobník a pokračujte v běžném pískováním *nainstalujte nový filtr POZOR! Nikdy nepískujte bez filtru! Znovu neužívejte starý filtr. *vyměňte pískovací materiál |
| Světlo nesvítí | *hlavní kabel není zapojený *osvětlení je závadné (prasklé) *chyba v elektronice | *zapojte hlavní kabel *vyměňte světlo *vyměňte elektroniku, nebo viz. seznam náhradních dílů) |
| Pískovač pískuje bez přestání | *nožní spínač je nesprávně zapojen *šlapka nožního spínače je rozbitá | *zkontrolujte a správně zapojte nožní spínač *vyměňte nožní šlapku |
| Nožní spínač nejde zapnout | *není tlak v kompresoru *vzduchová hadice je prasklá nebo vylomená | *zkontrolujte přívod vzduchu a kompresor *nasaďte ji znovu, zkontrolujte, popřípadě vyměňte |

5.		Čištění a servis

Čištění vnitřních prostorů

  - čistění provádějte jen čističem bez obsahu rozpouštědel ( mýdlový roztok )

  - odstraňte tácek ze dna pískovací komory a vyčistěte ( vyluxujte ) pískovací komoru ( obr. č. 19 + 20 )

Kondenzace

  - zkontrolujte oddělovač vody

  - odčerpejte vodu přes ventil, použijte nožní spínač ( obr. č. 21 + 13 )

Výměna pískovací trysky

  - Pro instalaci čtěte přílohu ( Art. č. 21 – 9162 )

  - Zkontrolujte  zbytek pískovacího materiálu

  - Zkontrolujte umístění těsnících kroužků

Výměna ochranného skla

  - Uvolněte upínací šrouby ( obr. č. 22 )

  - Vyjměte kryt

  - Vyměňte za nový kryt ( obr. č. 23 )

POZOR! 		Dbejte na správné umístění gumových podložek !!!

  - Utahujte upevňovací šrouby opatrně

Výměna pískovací hadice

  - Odpojte pískovací jednotku od zdroje stlačeného vzduchu

  - Pro instalaci čtěte přílohu ( Art. č. 21 – 9162 )

Výměna světla

POZOR !		Nejprve odpojte od elektrického proudu !!!

  - Uvolněte matici na krytu lampy ( obr. č. 25 )

  - Vyjměte kryt lampy ( obr. č. 26 )

  - Vyndejte lampu horizontálně ( obr. č. 27 )

  - Objímku ( obrubu ) dle potřeby vyčistěte ( vyluxujte )

  - Vložte lampu horizontálně ( obr. č. 5 )

  - Umístěte zpět kryt lampy ( obr. č. 7 )

  - Znovu zašroubujte ( obr. č. 8 )

POZOR! 	Když měníte světlo neohýbejte  jej nebo nevystavujte tlaku – nebezpečí prasknutí nebo rozbití.

Při manipulaci se světlem užívejte rukavice nebo hadr jako ochranu proti střepům při rozbití.

6.		Záruka

Při správném používání poskytuje firma  Renfert  záruku  na všechny  části  Basic classic  po dobu 3 let. S vyloučením částí, které podléhají přirozenému opotřebení a mohou se na nich při proudění písku objevit trhliny ( např. trysky, hadice, světlo, ochranný kryt, filtry, atd.).

Záruka je prokazatelně neplatná v následujících případech: nevhodné zacházení; zanedbání předpisů používání; zanedbání čištění, údržby a spojení; když bude pískovač opravován vlastníkem nebo jinou neproškolenou ( neautorizovanou ) osobou; když jsou v pískovači používány součástky z jiných přístrojů; když je pískovač vystaven vlivům, které jsou neobvyklé a které nejsou přípustné a pro provoz pískovače běžné ( specifické ).

Nárok na záruku padá po ukončení záruční doby.

7.		Technické údaje

Napětí sítě:					230V / 50Hz

120V / 60Hz

Kompaktnost fluorescentní lampy:	11 W / G23 / 840 ( 230 V – přístroj )

9 W / G23 / 840 ( 120 V – přístroj )

Pracovní tlak:					1 – 6 bar

Přívodový tlak:					max. 10 bar

Spotřeba vzduchu:				záleží na použité trysce

max. 120 l / min.

Velikost hrdla pro externí odsávání:	40 x 2,5 mm

Výška:						250 mm

Šířka:						336 mm

Hloubka:						395 mm

Hmotnost prázdného pískovače

dvoukomorová verze:			6,5 kg bez nožního spínače

6,9 kg s nožním spínačem

jednokomorová verze:			5,7 kg bez nožního spínače

6,1 kg s nožním spínačem

Hluk podle DIN 45635 – 01 – KL3:		< 70 dBA

8.		Doporučení

Pro pískování větších ploch použijte tyto trysky:	90002 – 1207	0,3 x 3,5 mm

90003 – 1739	1,5 x 3,5 mm

9.		Obsah dodávky ( základního balení )

1x		basic clasic

1x		nožní spínač

1x		sada pro připojení

1x		návod k použití + přílohy

1x		seznam náhradních dílů

1x		lampa

10.	Typ dodávky

230 V / 50 Hz

2945 – 1050		basic classic;		1 komora	1 x 25 –   50 μm

2945 – 1250		basic classic;		1 komora	1 x 90 – 250 μm

2945 – 2000		basic classic;		2 komory	2 x 25 –   50 μm

2945 – 2025		basic classic;		2 komory	1 x 25 –   50 μm

1 x 90 – 250 μm

2945 – 2250		basic classic;		2 komory	2 x 90 – 250 μm

120 V / 60 Hz

2945 – 3050		basic classic;		1 komora	1 x 25 –   50 μm

2945 – 3250		basic classic;		1 komora	1 x 90 – 250 μm

2945 – 4000		basic classic;		2 komory	2 x 25 –   50 μm

2945 – 4050		basic classic;		2 komory	1 x 25 –   50 μm

1 x 90 – 250 μm

2945 – 4250		basic classic;		2 komory	1 x 90 – 250 μm

11.	Příslušenství

Další komory:

2941 – 0051		basic professional / classic / master

Další komora 50 μm

2941 – 0251		basic professional / classic / master

Další komora 250 μm

Ochranné síto:

2960 – 0003		síto pro zvýšení ochrany skla

12.	Náhradní díly ( platné pro 1800 – 0000 )

Při objednávání náhradních dílů, uveďte objednací a sériové číslo přístroje a pozici náhradního dílu.

| POZICE | SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ |
| --- | --- |
| 1 | Pískovací komora pro BASIC 25 – 50 μm levá |
| 2 | Pískovací komora pro BASIC 25 – 50 μm pravá |
| 3 | Pískovací komora pro BASIC 90 – 250 μm levá |
| 4 | Pískovací komora pro BASIC 90 – 250 μm pravá |
| 5 a | Sada filtrů pro všechny BASIC 25 – 50 μm |
| 5 b | Sada filtrů pro všechny BASIC 90 – 550 μm |
| 6 | O – kroužek DIN 3771 82 x 4 NB 55 |
| 7 a | Víčko k BASIC PROF. 25 – 50 μm |
| 7 b | Víčko k BASIC PROF. 90 – 250 μm |
| 8 a | IT – nástavec 25 – 500 μm |
| 8 b | IT – spojka k hadici 25 – 50 μm |
| 8 c | Kompletní sešroubování IT 25 – 50 μm |
| 8 d | IT – pískovací hadice pro K 4 25 μm / BASIC 25 – 50 μm |
| 9 b | IT – spojka k hadici 90 – 500 μm |
| 9 c | Kompletní sešroubování IT 90 – 500 μm |
| 9 d | IT – pískovací hadice pro K 4 50 - 500 μ / BASIC 90 – 500 μm |
| 10 | O – kroužek DIN 3771 3 x 2 NBR 70 |
| 11 | Kryt pro lampu 2945 / 2960 |
| 12 a | Regulátor 230 V / 11 W / G 23 |
| 12 b | Světelná trubice 230 V / 11 W / G 23 |
| 12 c | Kabel 230 V |
| 13 a | Regulátor 120 V / 9 W / G 23 |
| 13 b | Světelná trubice 120 V / 9 W / G 23 |
| 13 c | Kabel 120 V |
| 14 |  |