BELLASTAR XL

(návod k použití)

Bellastar XL je fosfátová zatmelovací hmota bez obsahu grafitu, která se dá vypalovat jak klasicky, tak i rychlým vypalováním (shock heat). Je vhodná pro drahokovové slitiny i pro slitiny náhradních kovů.

Výhody:

- Velmi jemná struktura zrn

- Zatmelovací hmota má optimální zatékavost

- Velmi snadná dekyvetace, extrémně hladký povrch slitiny

- Vhodná pro tmelení i bez kovového licího kroužku

Indikace:

- Inlay/onlay

- Všechny druhy můstků

- Teleskopická korunka

- Kombinované práce

- Suprastruktury

Fyzikální vlastnosti:

| Mísící tekutina | BegoSol K |
| --- | --- |
| Mísící poměr | 25ml/100g |
| Čas zpracování 20°C/23°C | 3-3,5 min |
| Licí systém | S kroužkem/bez kroužku |
| Dekyvetovací tvrdost | Měkká-středně tvrdá |
| Skladovatelnost uzavřeného balení | 2 roky |

Charakteristické hodnoty  materiálu podle DIN EN ISO 9694:

|  | 70% BegoSol K | 100% BegoSol K |
| --- | --- | --- |
| Počátek tuhnutí | 7 min 30 sec | 7 min |
| Síla v tlaku (MPa) | 5,5 | 6,0 |
| Lineární expanse | 0,9 | 1,1 |

Příprava před tmelením:

Voskovou modelaci před tmelením postříkejte prostředkem na snížení povrchového napětí (Aurofilm, Interwaxit) a nechte zcela zaschnout.

Modelaci z modelovacích pryskyřic ( Palavit G, PiKuPlast, Patern Resin) potáhněte tenkou vrstvou vosku.

Při použití kovového kroužku velikosti 1. a 3. vyložte kroužek keramickým páskem v jedné vrstvě. Při použití kroužku 6. a 9. vyložte dvěmi vrstvami keramického pásku.

Tmelení:

Čistou nádobu na míchání zatmelovacích hmot vypláchněte vodou (suchá nádoba, případně se zbytky jiných hmot odsává míchané hmotě tekutinu).

Nejdříve odměřte tekutinu a pak přidejte prášek. Lžící míchejte po dobu 15 vteřin. Poté promíchejte 60 vteřin ve vakuové míchačce. Míchání bez vakua = 2 minuty.

Vyplňte korunky opatrně hmotou pomocí nástroje. Přelijte na vibrátoru zatmelovací hmotu při nejnižším stupni vibrace. Nikdy nevibrujte po naplnění licí formy!

Pokud budete vypalovat bez kroužku, sejměte ho co nejdříve (asi po 15 min), kovové kroužky nesundávejte.

Pro rychlé nahřívání (shock heat) vložte do pece (700-900°C) 20-30 minut od počátku míchání.

Pro rychlé vyhřívání platí :

Povrch zatmelovací hmoty zdrsněte, aby mohly v peci páry snadněji uniknout. Doba tuhnutí se  počítá od prvního kontaktu prášku s tekutinou. Kroužek stavte vždy na výšku, licí prohlubní směrem dolů do středu pece na keramickou podložku s vlnitým povrchem. (Nesmí se dotýkat topného tělesa).

POZOR - pec se nesmí během prvních 10 min. vyhřívání otevírat, hrozí nebezpečí výbuchu !

Pro největší kroužek (č. 9) nepoužívejte metodu shock heat!

Mísící poměr:

100 g prášku/25 ml tekutiny

|  | kroužek 1 | kroužek 3 | kroužek 6 | kroužek 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Balení 60g – sáček/tekutina | 1/15ml | 3/45ml | 6/90ml | 9/135ml |
| Balení 160g – sáček/tekutina | - | 1/40ml | 2/80ml | 3/120ml |

Tabulka pro 160g:

|  | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | Koncentrace tekutiny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 sáček (160g:40ml) | 26+14 | 28+12 | 30+10 | 32+8 | 34+6 | 36+4 | 38+2 | 40+0 | Begosol K+(dest)voda |
| 2 sáčky (320g:80ml) | 52+28 | 56+24 | 60+20 | 64+16 | 68+12 | 72+8 | 76+4 | 80+0 | Begosol K+(dest)voda |
| 3sáčky(480g:120ml) | 78+42 | 84+36 | 90+30 | 96+24 | 102+18 | 108+12 | 114+6 | 120+0 | Begosol K+(dest)voda |

| Koncentrace tekutiny | Vyrobeno z vosku | Vyrobeno z plastu |
| --- | --- | --- |
| Inlaye a onlaye z Au | 65% | - |
| Korunky, můstky a primární díly teleskop.korunek: - drahokovy - drahokovy pro keramiku | 70% 75% | - |
| Sekundární díly teleskopických korunek z drahokovových slitin | - | 65-75% |
| Korunky a můstky pro keramiku z náhr.kovů Cr-Co Cr-Ni | 80-90% 75-85% | - |

Doporučujeme:

Sólo korunky a můstky (Cr-Ni, Cr-Co) malého rozsahu (3-4 členy) - 90% koncentrace BegoSolu K.

Můstky velkého rozsahu (Cr-Ni, Cr-Co) – 80% koncentrace BegoSolu K.

Můstky velkého rozsahu (Au-slitiny) – 65% koncentrace BegoSolu K.

Vypalování:

|  | Shock heat | Normální nahřívání |
| --- | --- | --- |
| Čas od počátku míchání do vložení do pece | 20-30 min | minimálně 30 min |
| Teplota pece při vložení kroužku | <700-900°C | pokojová teplota -250°C |
| Nárůst teploty | - - | 5°C/min na 250°C 7°C/min na konečnou teplotu |
| Konečná teplota Drahokovy Drahokovy pro keramiku Náhradní kovy | 700°C 850°C 900°C | 700°C 850°C 900°C |
| Čas prodlevy při konečné teplotě | 30-60min | 30-60 min podle velikosti kroužku |

Dodávané balení:

| Bellastar XL | Váha | Způsob balení | Obj.číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 krabice | 4,5 kg | 75x60 g sáčky | BG54360 |
| 1 krabice | 4,8 kg | 30x160g sáčky | BG54360 |
| 1 krabice | 12,8 kg | 80x160g sáčky | BG54362 |
| BegoSol K | Litry |  |  |
| 1 láhev | 1 l |  | BG51120 |
| 1 kanystr | 5 l |  | BG51121 |

Upozornění:

Tekutina BegoSol K nesmí zmrznout, skladujte v teplotách  +5 až +35°C.

Možné chyby při zpracování fosfátových zatmelovacích hmot:

  - Objeví-li se v tekutině vlivem nízké nebo příliš vysoké teploty krystalky, nepoužívejte jí!

  - Skladování prášku při vyšší teplotě zkracuje dobu zpracování. Uložením sáčků s práškem v chladničce zpomalíte tuhnutí zatmelovací hmoty (teplota nesmí klesnout pod 6°C)

  - V nádobě pro míchání fosfátových zatmelovacích hmot nikdy nemíchejte hmoty obsahující sádru. I nepatrné zbytky sádry při vypalování fosfátových zatmelovacích hmot explodují a vytvoří trhliny ve formě či odlitku.

  - Při použití jemnozrných zatmelovacích hmot důsledně dodržujte doporučený čas míchání. Zkrácení míchacího času způsobí nepřiměřenou expansi a tím nepřesnost odlitku.

  - U můstku velkého rozsahu doporučujeme před zatmelením rozříznout voskový centrální licí zásobník (šínu) na tři části. Každá část pak po odlití kontrahuje samostatně a nedeformuje můstek.