#### WAXLECTRIC I + II

##### (Elektrický nůž I + II)

### Obj. č. 2139/2140

Návod k použití

- Jsme rádi, že jste se rozhodli pro zakoupení elektrického nože Waxlectric I/II firmy Renfert. Před použitím si podrobně přečtěte tento návod.

- Popis přístroje

Waxlectric je elektronicky kontrolovaný modelovací nástroj. Je vyráběn ve dvou verzích – s jednou nebo dvěma koncovkama. Je určen téměř pro všechny způsoby modelování z vosku.

  - Vnější adaptér redukuje přívod energie na 12V. To zaručuje bezpečnost práce při každodenním použití.

  - Individuální nastavení a funkce může být ovládána zataveným kontrolním ovládacím panelem.

  - Specifikem Waxelectriku je vyhřívací element. Části které zajišťují, že elektrický nůž hřeje,  jsou vlastní modelovací koncovky. Díky tomu koncovky reagují velice rychle na jakoukoliv změnu teploty. Koncovky jsou vyrobeny ze slitiny s vysokou schopností pro vedení tepla.

  - Elektrický nůž není náročný na údržbu. Modelovací koncovky nevyžadují žádnou speciální údržbu. Nejčastější příčinou poškození elektrického nože je nešetrné a neopatrné zacházení  (např. pád násadky i s koncovkou ze stolu – v takovém případě může dojít k poškození topného tělesa umístěného v koncovce – v tomto případě vyměňte koncovku.)

  - Modelovací koncovka může vyvinout maximální teplotu 200°C. Pracovní teplota narůstá a je kontrolována od 50-200°C. Buďte opatrní a nenastavujte příliš vysokou pracovní teplotu - některé vosky jsou velice citlivé na přehřátí.

  - Okolní podmínky

Přístroj může být používán pouze:

  - ve vnitřních prostorách

  - při okolní teplotě 5-40°C (41-104°F)

  - při maximální relativní vlhkosti 80% při 31°C (87,8°F) lineárně klesající až do 50%

  - při zapojení do elektrické sítě, kdy výkyvy napětí nejsou větší než 10% od nomimální hodnoty

  - při stupni znečištění 2

- Instalace

viz obrázky 1-4

- Manipulace

4.1 ON/OFF – zapnout/vypnout přístroj

4.2 Nastavení teploty:

Zapnutí přístroje:

###### Převod mezi °C ↔°F

Nutné jen v případě zapnutí !

Držte 5 sekund!

Držte teplotu:

Rychlé nastavení na maximální teplotu ( u Waxlectric II je to možné jen u pravé násadky):

Rychlé nastavení na minimální teplotu ( u Waxlectric II je to možné jen u pravé násadky):

4.3. Výměna koncovek:

Buďte opatrní při výměně koncovek. Koncovka může být ještě horká!

→ viz obrázky 5-8

4.4. Výměna korku:

→ viz obrázky 9-10

5. Pozor

- Před zapnutím zkontrolujte zda je napětí, které bude používáno pro přístroj vhodné.

- Přístroj se špatným vedením nebo jinými defekty nepoužívejte.

- Nepřikrývejte přístroj je-li používán.

- Rozviňte přívodní kabel (v případě nerozvinutí by mohlo dojít k poškození)

- Koncovka nože může dosáhnout teploty až 200°C (392°F)

  - Při nevhodném používání může dojít k požáru

- Násadku vždy umístěte do otvoru na těle elektrického nože, která je určena k držení násadky a předejdete tak případnému ohni.

- Modelovací násadky jsou určeny pouze pro práci s voskem.

  - při použití s jiným materiálem může dojít  k ohrožení uživatele.

5.1 Vyloučení odpovědnosti

Firma Renfert GmbH odmítá veškeré náhrady škody způsobené v případě, že:

- je-li přístroj užíván k jiným účelům, než je uvedeno v návodu

- je-li přístroj pozměněn jinak, než je uvedeno v návodu

- je-li přístroj opravován neautorizovanou osobou a součástky použité k opravě přístroje nejsou náhradními díly určenými firmou Renfert pro Waxlectric

- je-li přístroj užíván dál, i přestože jste na něm shledali nějakou závadu.

6. Čištění/údržba

Čas od času vyčistěte přístroj suchým hadříkem. Nikdy nemyjte vodou! Koncovku otřete vždy po použití. Vyvarujete se tak případnému vznícení a koncovka si bude zachovávat optimální teplotu.

7. Náhradní díly

Najdete v seznamu a na obrázku s náhradními díly

8.Záruka

Firma Renfert poskytuje záruku 3 roky na vlastní jednotku, kromě částí, které podléhají přirozenému opotřebení ( např. koncovky, korek, atd.) Záruka se nevztahuje na případy je-li závada způsobena nevhodným zacházením, údržbou, opravami neautorizovanou osobou, atd.

9. Technická data

Maximální požadavky na výkon:

5W (Waxlectric I), 10 W (Waxlectric II)

Minimální pracovní teplota: 50°C (122°F)

Maximální pracovní teplota: 200°C (392°C)

Napájení energií:

12 V DC neregulovaný

Napájení energií přes transformátor:

230 V AC, 50 Hz, 12 V DC

120 V AC, 60 Hz, 12 V DC

240 V AC, 50 Hz, 12 V DC

10. Balení obsahuje

1x kontrolní jednotka s držáky na násadky a koncovky

1x násadka (u Waxelectric I) nebo 2x násadka (u Waxlectric II)

1x násadka  č. 2141-0102 (u Waxlectric I) + 1x násadka č. 2141-0101 +1x násadka č. 2141-0103 (u Waxlectric II)

1x transformátor

1x návod k použití se seznamem náhradních dílů

11. Seznam druhů elektrických nožů

č. 2139-0000 Waxlectric I, 230 V

č. 2139-1000 Waxlectric I, 120 V

č. 2139-2000 Waxlectric I, 240 V

č. 2140-0000 Waxlectric II, 230V

č. 2140-1000 Waxlectric II, 120V

č. 2140-2000 Waxlectric II, 230V

12. Koncovky

13. Možné chyby při používání a jejich odstranění

| Chyba | Příčina | Náprava |
| --- | --- | --- |
| Nesvítí display a přístroj nefunguje | - je přerušen přívod elektrického proudu - je rozbitá kontrolní jednotka - rozbitý transformátor - přiváděná energie je nedostatečná - zkrat v koncovce | - zkontrolujte přívod elektrického proudu a případně zastrčte do zásuvky - pošlete ji na servis • vyměňte ho - připojte správný transformátor - očistěte koncovku a násadku - vyměňte násadku |
| Přístroj funguje, ale koncovka nehřeje. | - koncovka není správně namontována - kontakt mezi koncovkou a násadkou je špatný - koncovka je rozbitá - kabel násadky není správně připojen k vlastnímu přístroji | • dotáhněte koncovku • vyčistěte místo doteku • vyměňte O-kroužek - vyměňte za novou koncovku - dotlačte kabel tak, aby zacvakl do vlastního přístroje |
| Teplotní paměť nefunguje | • paměťový čip je defektní | • pošlete přístroj na opravu |