INTERFINE K+B SPEED

Návod k použití

Velmi jemná zatmelovací hmota pro vypalování korunek, můstků a presovací keramiky.

Mísicí poměr prášek/tekutina:	160g (1 sáček) / 40 ml tekutiny

Vyšší koncentrace EXPASOLu má za následek větší expanzi.

- Modelace v akrylových pryskyřicích 					+5 % EXPASOL

- Mísení většího množství zatmelovací hmoty (kroužek č.9)		-5 % EXPASOL

- Můžete použít i silikonové kroužky, použití kovových kroužků zaručí lepší výsledek.

- Doporučujeme používat kroužky č. 6 a 9. Při zatmelování do kroužku č. 6 použijte vždy dvě vrstvy keramického pásku, u kroužku č. 9 použijte tři vrstvy. Zajistíte tak správnou expanzi.

- Keramické pásky neomývejte vodou.

- Směs míchejte po dobu patnácti vteřin ručně, poté 1 minutu ve vakuu. Při dodržení této doby bude směs řádně rozmísena a povrch odlitku hladký, rovněž bude zajištěna správná chemická reakce.

- Pro zatmelovací hmotu a sádru používejte jiné míchací misky. Hmota nesmí přijít do styku se sádrou!

- Zdrsněte povrch kroužku a kroužek umístěte do vypalovací pece licím otvorem dolů. Kroužek se nesmí dotýkat dna ani stěn komory pece. (Použijte držák nebo keramickou destičku)

- RYCHLÉ VYPALOVÁNÍ

15 – 20 minut po začátku míchání zatmelovací hmoty s tekutinou umístěte kroužky do pece, která je vyhřátá na konečnou teplotu. (Konečná teplota závisí na typu slitiny: např. I Bond 02 a I Bond NF 900°C)

- U kroužku č. 1 udržujte konečnou teplotu po dobu nejméně 30 minut, u kroužku č. 3 nejméně 40 minut, u kroužku č. 6 alespoň 60 minut a u kroužku č. 9 udržujte teplotu 90 minut.

- Jestliže nevložíte kroužek do pece po 15 – 20 minutách, vyčkejte cca 2 hodiny a vypalujte klasickou metodou (postupné vyhřívání) nebo metodou rychlého vypalování (pec je vyhřátá na konečnou teplotu).

Klasické vypalování: Pece s manuálním ovládáním

Kroužek vložte do chladné pece a vyhřívejte až na teplotu 270°C. Tuto teplotu udržujte po dobu 45 – 60 minut.

Vyhřejte na konečnou teplotu a tu udržujte po dobu 30 – 90 minut podle velikosti kroužku.

Pece s elektronickým regulátorem

Po vložení kroužku ponechte dvířka vypalovací komory 10 minut uzavřená!

Všechny ústní, písemné nebo praktické instrukce a naše návody k použití jsou sdělovány a vytvořeny na základě našich vlastních zkušeností a testů a  je třeba je považovat za standardní hodnoty.

Náš výrobek je předmětem dalšího vývoje, proto si vyhrazujeme právo na případnou změnu složení.

Skladujte při pokojové teplotě.

Zatmelujte při teplotě 19 – 23°C.

|  |  | # Korunky a můstky |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # INTERFINE K&B SPEED Velmi jemná zatmelovací hmota pro vypalování korunek, můstků a presovací keramiky. |  | # Náhradní slitiny # (I BOND 02, I BOND NF, WIRON 99, REMANIUM, WIROBOND C…) |  | # Slitiny s vysokým obsahem zlata # (ORPLID KERAMIK 4, ORPLID KERAMIK 3, ORPLID KERAMIK 2, DEGUDENT U, BIOKER… ) |  | # Slitiny s bodem tání nižším než 1150°C (INTERPAL, AUROPAL, MIDOR, ELFENBEINGOLD…) |  |  |
| Velikost kroužku | Mísicí poměr: prášek/ tekutina | Expasol | Destilovaná voda | Expasol | Destilovaná voda | Expasol | Destilovaná voda |  |
| # 1 (1 vrstva) | 60 g : 15 ml | 13 ml (75–85 %) | 2 ml (15–25 %) | 9 ml (60 %) | 6 ml (40 %) | 7 ml (50–55 %) | 8 ml (50–55 %) |  |
| 3 (1 vrstva) | 160 g : 40 ml | 34 ml (75–85 %) | 6 ml (15–25 %) | 24 ml (60 %) | 16 ml (40 %) | 20 ml (50–55 %) | 20 ml (45–50 %) |  |
| 6 (2 vrstvy) | 320 g : 80 ml | 68 ml (75–85 %) | 12 ml (15–25 %) | 48 ml (60 %) | 32 ml (40 %) | 38 ml (50–55 %) | 42 ml (45–50 %) |  |
| 9 (3 vrstvy) | 480 g : 120 ml | 96 ml (75–80 %) | 24 ml (15–25 %) | 66 ml (55 %) | 54 ml (45 %) | 54 ml (45–55 %) | 66 ml (45–55 %) |  |

Presovací keramika 	30–40 % Expasol : 70–60 % Destilovaná voda