# PermaFlo Pink

Flow Kompozit

(Návod k použití)

Výrobce: Ultradent Inc.

Popis: PermaFlo Pink je světlem tuhnoucí, rentgenkontrastní flow kompozit na bázi metakrylátu. PermaFlo uvolňuje fluoridy a obsahuje částice o průměrné velikosti 1 m

s úzkým rozpětím horní meze jejich velikostní distribuce. PermaFlo se dodává v 9 odstínech. Je výborně leštitelný (na hybridní kompozit) a má výtečnou translucenci pro výběr barvy, kombinování s jinými odstíny a hloubku polymerizace. Je thixotropní, je plněný ze 68 hmotnostních %  a tloušťka filmu činí ~ 6m.

Indikace: PermaFlo Pink se používá k zamaskování gingivální recese, kde je exponovaný kořen zubu.

Postup:

- Ze stříkačky sejměte uzávěr a nasaďte na ni jednorázovou kanylku Micro 20G.

- Izolujte preparaci retrakčním vláknem nebo kofrdamem pro zajištění suchého pracovního pole a kontrolu sulkulárních tekutin.

- Leptejte po dobu 15 sekund s leptadlem Ultra-Etch.

- Aplikujte dentinovou bondovací složku, doporučujueme PQ1. Ztenčete vzduchem

a polymerujte po dobu 20 sekund.

- Aplikujte první vrstvu PermaFlo Pink o tloušťce 0,5 – 1,0 mm a zpolymerujte. Následujte vrstvení ve 2mm vrstvách dle potřeby. Každou vrstvu polymerujte po dobu 20 sekund viz. obr.1.

- Výplň upravte vhodnými leštícími nástroji a vyleštěte abrazívními páskami, leštícími kalíšky, kotouči nebo disky. Pro dosažení lesku doporučujeme leštící systém Jiffya Jiffy HiShine. Výborného lesku lze dosáhnout pomocí pasty Ultradent Diamond Polish Mint., viz. obr.2.

Upozornění:

- Částečně zpolymerovaný materiál bude mít nedostatečné fyzikální vlastnosti, včetně pevnosti, odolnosti proti otěru, retence, kvality okrajového uzávěru a barevné stability.

- Neúplně polymerizovaný materiál může také způsobit podráždění pulpy. Používejte jen kvalitní polymerační lampy, které pravidelně je kontrolujte světloměrem.

- Kyslíková inhibiční vrstva by se během vrstvení neměla odstraňovat nebo narušovat, protože zlepšuje vazbu k následující vrstvě.

- Jakákoliv pryskyřice může senzibilizovat kůži nebo u již senzibilizovaného jedince způsobovat alergickou reakci. Oblast kůže zasaženou pryskyřicí proto důkladně opláchněte. Pokud se objeví dermatitis, vyrážka nebo jakákoliv jiná alergická reakce, musí se pacient odeslat k praktickému lékaři.

- Po použití se stříkačky opět uzavírají, aby se předešlo polymerizaci (protože se kompozitní pryskyřice aktivují světlem).

Trvanlivost PermaFlo Pink: 24 měsíců.

Skladujte při pokojové teplotě.

Obrázky str.2:

- Izolujte preparaci retrakčním vláknem nebo kofrdamem, leptejte 15 sekund.

- Aplikujte větší vrstvu PQ1, ztenčete vzduchem, polymerujte 20 sekund.

- Adaptujte PermaFlo Pink do požadované kontury, ověřte že nejsou přítomné převisy okrajů.

- Výplň upravte vhodnými leštícími nástroji a vyleštěte abrazívními páskami, leštícími kalíšky, kotouči nebo disky Jiffy HiShine.