# WAPO – MAT

## Návod k použití

Použití, obecné instrukce:

Wapo Mat je přístroj pro varnou polymeraci všech běžných pryskyřic ve vodní lázni po dobu max. 12 hodin.

Programování je možné ve třech krocích.

Přesvědčete se, že napětí v síti odpovídá údajům na typovém štítku přístroje (230V-50Hz).

Při jakékoli údržbě nebo čištění odpojte přístroj od sítě.

Instalace:

Umístěte přístroj na rovnou vodorovnou plochu tak, aby byly volně přístupné všechny ovládací prvky.

Nikdy neinstalujte přístroj vně budovy.

V případě delšího skladování chraňte přístroj před nadměrnou vzdušnou vlhkostí.

Spuštění:

Síťový kabel zasuňte do zásuvky.

Přístroj naplňte vodou minimálně tak, aby byl ponořen bílý plastový disk uvnitř přístroje– maximální objem je 18,5 litru.

Zapněte hlavní zelený kolébkový spínač.

Přístroj začne ihned vyhřívat vodu na teplotu, která byla uložena jako poslední (viz programování), svítí žlutá kontrolka vyhřívání a bliká červená kontrolka hladiny vody.

Po skončení práce přístroj hlavním vypínačem vypněte.

Při práci s přístrojem je vhodné používat izolační rukavice.

V případě, že hladina vody v přístroji klesne pod bílý plastový disk, přístroj automaticky ukončí program a červená kontrolka začne trvale svítit (nebliká). V tomto případě doplňte vodu a přístroj pokračuje v programu.

Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.

### Pracovní postup, programování

- Zapněte hlavní spínač – svítí červené LED u tlačítek  1 (polymerace), 3 (vyhřívání), 5 (Mínus/Current)

Na displeji se zobrazí aktuální teplota vodní lázně. (Jestliže stisknete tlačítko 4 (Plus/Set), objeví se na displeji teplota, která je naprogramována v prvním kroku.)

- Zkontrolujte hladinu vody v přístroji – červená kontrolka bliká, nesmí svítit trvale

- Umístěte připravené kyvety se třmeny do přístroje

- Nastavte čas a teplotu polymerace pro jednotlivé kroky dle doporučení výrobce pryskyřice (pouze při prvním spuštění – nastavené hodnoty jsou uloženy v paměti do té doby, dokud je nezměníte):

- Stiskněte tlačítko 4 (Plus/Set) tak, aby svítily současně LED u tlačítka 1 i 4.

- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko 2 (Time), současně 1x krátce stiskněte tlačítko 9 (Start/Stop). Jakmile toto tlačítko stisknete, začne blikat první číslice na displeji. To znamená, že programujete první krok.

- Tlačítko 2 (Time) držte stisknuté a současně nastavte tlačítky 4 (Plus/Set) nebo 5 (Mínus/Current) požadovaný čas pro první krok (držíte-li tlačítka 4 nebo 5 trvale stisknutá, hodnota času se snižuje nebo zvyšuje rychleji).

- Poté pusťte tlačítko 2 (Time) a stiskněte tlačítko 3 (Temperature). Držte je stisknuté a opět stejným způsobem jako v bodu c) tlačítky 4 (Plus/Set) nebo 5 (Mínus/Current) nastavujte požadovanou teplotu pro první krok.

- Do režimu nastavení druhého kroku přepnete tak, že opět podržíte stisknuté tlačítko 2 (Time) a 1x krátce stisknete tlačítko 9 (Start/Stop). Začne blikat druhá číslice na displeji, přístroj je připraven pro naprogramování druhého kroku. Opakujte postup  z bodu c) a d).

- Třetí krok programujeme stejně dle bodu e)

- Jestliže po naprogramování třetího kroku opět (již počtvrté za sebou) podržíte stisknuté tlačítko 2 (Time) a současně 1x krátce stiskněte tlačítko 9 (Start/Stop), objeví se na displeji součet všech časů, které jste naprogramovali v jednotlivých krocích.

- Programování ukončíte a nastavené hodnoty uložíte do paměti přístroje tak, že současně stisknete tlačítka 1 (polymerace) a 4 (Plus/Set). Na displeji se objeví slovo „YES“ v případě, že nastavené hodnoty byly úspěšně uloženy.

- Stiskem tlačítka 9 (Start/Stop) začne běžet program – přístroj vyhřívá na požadovanou teplotu. Rychlost vyhřívání je cca 2°C /min.

- Na displeji můžeme kontrolovat

- čas, který zbývá do konce celého programu – stiskněte postupně tlačítko 2 (Time) a 5 (Mínus/Current)

- celkový čas, který je součtem všech časů naprogramovaných pro všechny tři kroky – stiskněte postupně tlačítko 2 (Time) a 4 (Plus/Set)

- aktuální teplotu - stiskněte postupně tlačítko 3 (Temperature) a 5 (Mínus/Current)

- teplotu, která byla nastavena pro krok, ve kterém probíhá program - stiskněte postupně tlačítko 2 (Time) a 4 (Plus/Set)

- V případě, že stisknete současně tlačítko 1 (polymerace) a 5 (Current) se nastaví továrně naprogramované hodnoty (viz originální cizojazyčný návod)

Údržba, čištění:

Jedenkrát měsíčně vyčistěte polymerační vanu přípravkem Kalk-Ex (je součástí dodávky).

Na 18,5 litru vody použijte 150-200 g přípravku a nechte působit 12 hodin (ne déle). Poté čistící roztok vypusťte a nádobu pečlivě opláchněte čistou vodu, 2x ji naplňte na maximální objem (18,5 litru) a vypusťte. Poté teprve naplňte čistou vodou, ve které budete dále polymerovat.

Povrch přístroje pravidelně čistěte houbičkou nebo měkkým hadříkem, namočeným v roztoku běžného saponátu.

Wapo-Mat nepotřebuje žádnou další údržbu, nejdůležitější je udržovat přístroj neustále čistý.

Pozn.: Vyobrazení ovládacího panelu a popisy jednotlivých tlačítek viz. originální cizojazyčný návod.