### WAXPROFI

Návod k použití

- Představení

Jsme rádi, že jste se rozhodli pro zakoupení přístroje Waxprofi firmy Renfert. Přístroje na rozehřívání vosku. Před použitím si prosím podrobně přečtěte tento návod.

- Použití

Waxprofi je určen pro rozehřívání plotýnkového vosku na jeho ideální pracovní teplotu pro modelování celkových i částečných snímatelných náhrad.

V zásobníku je vosk udržován v tekutém stavu, viskózním nebo změkčeném stavu, který Vám vyhovuje pro nanášení (modelování) elektrickým nožem  nebo  nožem nahřátým nad kahanem. (Pro každou koncovku a pro každý nástroj si můžete zvolit teplotu vosku, která Vám pro modelování nejlépe vyhovuje).

  - Okolní podmínky

Přístroj může být používán pouze:

- ve vnitřních prostorách

- při okolní teplotě 5-40°C (41-104°F)

- při maximální relativní vlhkosti 80% při 31°C (87,8°F) lineárně klesající až do 50%

- při zapojení do elektrické sítě, kdy výkyvy napětí nejsou větší než 10% od nominální hodnoty

- nejvýše při stupni znečištění 2

- nejvýše při přepětí v kategorii II

- Bezpočnostní pokyny

- Před zapojením do sítě zkontrolujte údaje na štítku Waxprofi s hodnotami ve Vaší elektrické síti.

- Přístroj s vadnou přívodní šňůrou nebo dalšími závadami nepoužívejte.

- Rozviňte přívodní kabel ( v případě nerozvinutí by mohlo dojít k poškození)

- Tekutý vosk může být příčinou požáru. Nikdy nepřemisťujte přístroj je-li používán!

- Během práce se zahřívá okraj zásobníku. Nesprávným zacházením a v případě, že rozehřátý přístroj umístíte do blízkosti hořlavého materiálu (při dotyku) může dojít k požáru (i 30min po vypnutí přístroje).

- Waxprofi je určen pro práci s dentálními vosky. Nikdy nepoužívejte s jiným typem materiálů!

- Pozor: Přeplněný zásobník  může přetéct nebo se vylít!

- Materiály, které mají bod vznícení pod 175°C (347°F) by neměly být ukládány v blízkosti Waxprofi a ani by s ním neměly přijít do kontaktu.

- Nikdy nevymývejte přístroj vodou a neponořujte ho. Došlo by k poničení elektroniky!

  - Vyloučení odpovědnosti

Firma Renfert GmbH odmítá veškeré náhrady škody způsobené v případě, že:

- Je-li přístroj užíván k jiným účelům, než je uvedeno v návodu

- Je-li s přístrojem zacházeno jinak než je uvedeno v návodu

- Je-li přístroj opravován neautorizovanou osobou a součástky použité k opravě přístroje nejsou náhradními díly určenými firmou Renfert pro Waxprofi

- Je-li přístroj užíván dál, i přestože jste na něm shledali nějakou závadu.

- Je-li přístroj vystavován mechanickým otřesům nebo nadměrné vlhkosti.

- Popis

- On/Off vypínač

- Otočný potenciometr pro nastavení teploty

- Zásobník vosku

- Víko

- Přívodní kabel

- LED indikátor (ukazatel)

>> zelené světlo = zapnuto

>> červené světlo = probíhající vyhřívání

- Uvedení do provozu

- Zapojte přístroj do elektrické sítě (obr.2)

- Otevřete víko (D). Víko zůstane otevřeno pod úhlem 120° (obr.3)

- Srolujte plotýnky modelovacího vosku (obr.4a)

- Umístěte vosk do zásobníku (obr.4b)

- Zapněte přístroj (A)

Pozor: Nepřeplňujte zásobník!

Překládání nebo trhání vosku je nejpraktičtější způsob jak naplnit zásobník. Když budete plnit zásobník poprvé – plňte ho postupně.

  - Nastavení teploty

Požadovanou teplotu si navolte otočným potenciometrem (B). Teplota je udána ve °C (modře) a ve °F (červeně) (obr.5).

Teplotu můžete volit na stupnici od 40-110°C (104-230°F).

Doporučujeme následující postup, aby vosk získal vhodnou konzistenci:

- Nastavte Waxprofi o 15-20°C (59-68°F) nad bod tání.

- Záleží-li Vám na vhodné konzistenci redukujte teplotu Waxprofi následovně:

  - tekutá konzistence:

jakmile vosk kompletně roztaje – snižte teplotu Waxprofi dolů na bod tání vosku.

  - viskózní konzistence:

jakmile je vosk v zásobníku roztavený přibližně ze ¾ (obr.6), redukujte teplotu tak, aby jste dosáhli přijatelné viskózní konzistence.

  - Waxprofi + kahan

Zpracováváte-li vosk pomocí Waxprofi a kahanu, pak modelovací nástroj stačí jen krátce nahřát nad plamenem.

Ušetřený čas a snazší manipulace při modelování podstatně zjednoduší a urychlý vaší práci.

  - Waxprofi + elektrický nůž

Kombinací Waxprofi a elektrického nože dosáhnete rychlé a precizní modelace basí celkových i částečných snímacích náhrad z plotýnkového vosku.

Zuby mohou být usazovány a dásně modelovány bez prodlev v ještě změklém vosku a bez zbytečného nahřívání nože nad kahanem. Při správném nastavení nedochází k přehřívání vosku. Kontrakce vosku je při této kombinaci práce snížena na minimum. Doba potřebná na modelaci a stavění zubů se výrazně sníží.

Firma Renfert doporučuje elektrické nože Waxlectric I nebo Waxletric II se kterými dosáhnete výborných výsledků. Doporučujeme použít koncovky obj.č. 2141-0105 a obj.č. 2141-0106. Doporučujeme nastavit teplotu Waxlectricu na 130-150°C (266-302°F).

Upozornění:

V případě přerušení přívodu el. proudu a Waxprofi je zaplý, začněte s výše uvedeným postupem znovu.

- Údržba

Waxprofi nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Čas od času

otřete přístroj vlhkým hadrem.

POZOR: Nikdy nenamáčejte nebo nestříkejte vodou.

Je-li přístroj vypnutý a vosk ztuhlý-můžete ho opatrně vyškrábnout.

Víčko můžete očistit od nečistot párovou čističkou.

- Náhradní díly

Najdete v seznamu náhradních dílů

- Záruka

Firma Renfert poskytuje záruku 3 roky. Do této záruky se nevztahují části, které podléhají přirozenému opotřebení. Záruka se nevztahuje na případy, je-li závada způsobena nevhodným zacházením, nevhodnou údržbou, opravami neautorizovanou osobou, atd.

- Technická data

Napětí sítě:

230-240V~,50/60Hz

120V~,50/60Hz

##### Pojistky

230-240V~=T630mA/250V

120V~=T1A/250V

Spotřeba:

120-140W (230-240V~)

120W (120V~)

Minimální pracovní teplota:

40°C (104°F)

Maximální pracovní teplota:

110°C (230°F)

Rozměry:

178 x 54 x120 mm

Váha:

608g

10. Balení

1x waxprofi

1x návod

1x seznam náhradních dílů

Možné chyby při používání a jejich odstranění:

| Chyba | ###### Možná příčina | ###### Náprava |
| --- | --- | --- |
| Nefunguje display/ nefunguje přístroj | - Přerušen přívod energie • špatné pojistky v přístroji | - překontrolujte přívod energie a přívodní kabel - Nechte je vyměnit autorizovanou osobou |
| Přístroj funguje, ale nenarůstá teplota | • špatný teplotní senzor • špatné vyhřívací těleso | - nechte zkontrolovat nebo vyměnit autorizovanou osobou - nechte ho opravit autorizovanou osobou |